| 文件名稱： | 儀器管理辦法 |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016/12/1 | 初版 | ----- | 01 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

- 目的：在管制公司內量規、儀器所需之準確度與精密度，藉以確保產品之品質。

- 適用範圍：凡從事產品相關之測試、檢驗及校驗之量測工具或儀器均適用。

- 定義：無。

- 作業說明：

  - 請購：

    - 由使用部門依「採購作業管理辦法」（QP-S05）提請採購單位購買。

    - 請購之參考：

      - 以量測目標（環境、設備、產品）最小精度標準作為請購時之基本規格要求參考。

      - 以量測目標中之最大可測度及範圍為基本規格之選用參考點。

  - 管理：

    - 新儀器入廠須經校驗合格後方可使用，並由儀校人員作編號管理，並列入「儀器一覽表」（TB-T16）中。

    - 儀校人員應訂定該儀器之基本資料及養護判定標準，填註於「儀器履歷表」（TB-T17）中，以管制儀器之維修、保養、校驗和移轉狀況。

    - 量測儀器設備皆須有適當儲存方式及場所，應儘可能避免環境因素造成損傷或影響精密度，使其維持準確度與適用性。

    - 量測儀器設備如有損壞或標示不清楚之狀況，應立即通知儀校人員處理。

  - 校驗週期：

    - 應依個別儀器之使用頻率、用途及存放保護狀況作為判斷依據。

    - 以「儀器一覽表」（TB-T16）所規定之校驗週期進行校驗。

  - 校驗方式：

    - 委外校驗：

      - 由儀校人員執行，送至國家認可之實驗室進行校驗。

      - 檢視回廠儀器是否有標示施校日期、施校單位、有效期限和其他相關校驗紀錄，由儀校人員紀錄於「儀器履歷表」（TB-T17）。

      - 校驗結果不合格者處理方式，參考4.6項作業。

      - 若需要時，可要求外校單位附上其所使用之原標準件之合格外校有效資格證明之複印本。

    - 免校驗：凡儀器之使用符合以下任一條件者，皆列入免校驗範圍。

      - 該儀器為生產作業用途，非使用於檢驗、測試或有關工程實驗規格分析之目的。

      - 被列為定期校驗管制之量測儀器，但該量測儀器目前因生產作業之閒置，而暫時不被使用。

      - 雖為量測儀器類，但被使用於初次檢測判定之目的，於其後製程中另有一主要執行產品百分之百檢測判定的儀器。

      - 雖為量測儀器類，但該產品之規格參數允收公差值被設定為僅供參考之用，其該項規格參數值無關產品之品質。

      - 為工作場所之環境監控設備，其規格之設定允許誤差範圍極大，其準確度可不予考慮者。

    - 內校：

      - 定期檢定及校正參考CNS相關標準及本公司產品特性及量測設備之功能，制定校驗作業標準，對量具的各種性能定期詳細檢驗，以確定其動作與準確度是否合乎要求，檢定及校正結果應記錄於「儀器履歷表」（TB-T17）。

      - 如無國家標準可參考時，則依本公司產品之特性及量測設備之功能，制定作業標準作為校正之依據，其檢定及校正結果應記錄於「儀器履歷表」（TB-T17）。

  - 校正識別：

    - 校驗完成後，符合標準者貼示「校正合格標籤」（TB-T18），其內標示校驗日期，校驗者及使用有效期限。

    - 免校驗的儀器則貼示「免校驗標籤」（TB-T19）。

    - 校驗確認之損壞品、已超過期限未實施校驗之儀器設備，應由儀校人員負責標示「暫停使用」。

  - 校正不合格管理：

    - 不論內校、外校，發現無法校驗或不合格時，應委請原供應廠商或委託修理商進行校正修理後再實施校驗確認作業。

    - 校驗不合格時，對之前所生產產品依下列方式處理：

      - 先判斷損壞時點，而後找出異常時間並評估可能造成之產品功能性或其它影響。

      - 有影響時必須依「矯正及預防措施管理辦法」（QP-T02），對庫存及已出貨產品，請主管裁示做追溯作業處理。

  - 儀器校驗之搬運與防護：

    - 搬運時應妥善包裝並慎防重壓及碰撞。

    - 儀器之儲存：因校驗儀器為精密測量儀器，應置於適溫及防潮之空間，防止儀器失效。

  - 量測儀器設備之報廢：

    - 量測儀器設備若無法修復或不符合效益時，由儀校人員提請總經理核准報廢，並將原因註明於「儀器履歷表」（TB-T17）上。

  - 儀校人員的資格，依「教育訓練管理辦法」（QP-S03）之規定訓練或認定。

- 參考文件：

  - 教育訓練管理辦法（QP-S03）

  - 採購作業管理辦法（QP-S05）

  - 矯正及預防措施管理辦法（QP-T02）

- 應用表單：

  - 儀器一覽表（TB-T16）

  - 儀器履歷表（TB-T17）

  - 校正合格標籤（TB-T18）

  - 免校驗標籤（TB-T19）