台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

| 名稱 |  | 數位式游標卡尺 |  |  | 品牌／型號／規格 |  |  |  | 規格：Mitutoyo/200mm 型號：CD-6"CSX 序號：07414467 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  | M023 |  |  | 允差 |  |  |  | 原±0.02mm 2022.8.31調整為±0.1mm |  |
| 精度 |  | - |  |  | 保管單位 |  |  |  | 品管-黃嘉鈺 |  |
| 校驗類別 |  | □內校 ■ 外校 |  |  | 校驗週期 |  |  |  | 一年 |  |
|  |  | □免校 |  |  | 汰換週期 |  |  |  | - |  |
| 送修紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送修日 | 送修原因 |  |  |  | 完成日 |  | 維修單位／人員 |  |  |  |
| 校驗紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗日 | 校驗機構 | 校驗紀錄 |  |  | 判定 |  | 判定人 |  | 預計下次校驗日期 | 備註 |
| 2021.3.29 | - | 新購 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2022.3.29 | 無 |
| 2022.7.26 |  | CLL5516-111 |  |  | OK |  | 黃嘉鈺 |  | 2023.7.26 | TAF |
| 2022.08.31 | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm, 若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移轉紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 移交人 |  | 移交單位 | 交接人 |  | 交接單位 |  | 原因備註 |  |  |
| 2021.3.29 | 林嘉檠 |  | 品管 | 黃嘉鈺 |  | 品管 |  | 林嘉檠離職 |  |  |

105/12/01V01. TB-T17